两专科一中心设备需求参数

- 心电监护仪需求参数：

- 1.一体化监护仪 。

- 2.整机无风扇设计，防水等级≥IPX1。

- ▲3.≥12 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥10 通道波形显示。

- 4.屏幕采用电容屏触摸屏。

- 5.显示屏可支持亮度自动调节功能。

- 6.屏幕倾斜10～15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

- 7.可支持遥控器无线远程操作监护仪。

- 8.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

- ▲9.安全规格：ECG，TEMP，IBP，SpO2，NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- ▲10.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- ▲11.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- 12.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

- 13.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、工业25 mm/s和50 mm/s。

- 14.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。

- 15.支持≥20 种心律失常分析,包括房颤分析。

- 16.QT 和 QTc 实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 17.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc 统计结果

- 18.提供SpO2，PR 和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

- 19.支持指套式血氧探头，IPX7 防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 20.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

- 21.提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

- 22.支持升级4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

- 23.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。

- 24.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

- 25.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 26.≥1000组NIBP测量结果。

- 27.≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

- 28.支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

- 29.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB 接口将历史病人数据导出到U 盘。

- 30.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

- 31.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

- 32.设备设计使用年限≥10年

- 33.质保期：质保期二年

- 除颤监护仪需求参数：

- 1、重量：≤4.5kg（标配，含电池）。

- 2、 彩色电容触摸屏：≥8 英寸, 分辨率 1024×768 像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

- 4、支持中文操作界面。

- 3、提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

- 5、屏幕显示心电波形扫描时间：最大不小于36s。

- ▲6、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

- 7、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 8、手动除颤分为同步和异步两种方式，能量：分20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 9、可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

- 10、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- ▲11、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- 12、AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长：≥8小时。

- 13、开机到可进行除颤充电操作的时间：≤2s，符合临床使用。

- ▲14、除颤充电迅速，充电至200J：≤4s。

- ▲15、除颤后心电基线恢复时间：≤2.5s。

- 16、从开始AED分析到放电准备就绪：≤10s。

- 17、支持病人接触状态和阻抗值实时显示

- 19、可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能

- 18、支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

- ▲20、选配CPR辅助功能，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。

- 21、可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

- 25、心电波形速度：支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

- 阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度：支持 25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

- 血氧饱和度波形速度：支持 25 mm/s、12.5 mm/s。"

- 22、提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

- 23、抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

- 24、支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

- ▲26、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类：不少于25种。

- 27、支持ST和QT实时分析。

- 28、阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

- 29、可选配监护功能 血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

- 30、提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。

- 31、脉率范围：20-300bpm。

- 32、无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿）

- 舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

- 33、可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR 提示和参数报警限。

- 34、支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

- 35、支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

- 36、支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

- 37、标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤：≥300次。

- 38、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 39、配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

- 40、可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 41、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

- 42、支持设备状态指示灯用户检测。

- 43、设备自检后支持对自检报告进行自动打印或按需打印。

- 44、支持自检放电能量精度显示和打印。

- 45、可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。

- 46、具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP55。

- 47、具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准关于跌落试验的要求，可承受 0.75 米跌落冲击。

- 48、工作环境：温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

- ▲49、设备设计使用年限≥10年

- 50、质保期：质保期二年

- 自动胸外按压仪（心肺复苏机）需求参数：

- 一、适用范围：

- 针对院外或院内的成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压抢救；

- 二、主要技术参数

- 1.▲电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压；

- 2.插拔式可充电锂电池，电池可连续工作60分钟以上；

- 3.▲采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，快速操作；

- 4.设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步开机，第二步启动按压；

- 5.▲标配负压吸引盘，有效提拉胸腔回弹，提升血流灌注和防止胸腔塌陷的发生；

- 6.启动按压键，按压头接触到患者后完成自动定位，无需人工拉动按压头进行定位；

- 7.整机重量（含电池及背板）≦9.2kg；

- 8.在线充电时同时进行按压操作；

- 9.彩色触摸屏，屏幕尺寸≥3.2英寸；亦可通过薄膜按键进行按压操作，灵活方便；

- 10.按压深度：30~60mm，连续可调；

- 11.按压频率：每分钟按压100-120次；

- 12.按压模式：15-2模式、30-2模式和连续按压模式；

- 13.按压/释放比：1-1；

- 14.▲CPR质量生理监测：遵循2020年国际最新心肺复苏质量监测指南要求进行设计，监测和优化CPR质量，内置EtCO2生理参数监测；

- 15.电量报警：具有电量显示图标，当电池电量低时，可产生电池电量不足报警；

- 16.快速安装，2步操作，可在10秒内完成安装，大幅提升抢救效率；

- 17.具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用；

- 18.设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光；可配合超声、触诊、除颤使用，无需拆卸机器即可配合；

- 19.配有便携式一体化背囊，利于野外或转运过程中携带使用；

- 20.设备使用年限≥8年。

- 心电图机需求参数：

- 1、数字式心电图机，支持12导心电图同步采集；

- 2、支持12导心电+心向量同步采集；

- ▲3、心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键；

- 4、显示屏幕≥10英寸；

- 5、支持智能操作系统，可远程更新升级；

- 6、设备属于CF型防除颤类型，具有CF型防除颤图标；

- 7、心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块；

- 8、心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi；

- 9、输入阻抗：≥100MΩ；

- 10、内部噪声：≤10μVP-P；

- 11、定标电压：1mV±1%；

- ▲12、共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）；

- 13、耐极化电压：±600mV；

- 14、频响范围：0.01-300Hz全频滤波；

- 15、时间常数：≥5s；

- 16、内置热敏打印机，支持报告自动打印；

- ▲17、支持智能胸导联减半打印功能；

- 18、QTc参数测量：内置5种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

- 19、心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息；

- 20、心电图机支持本地报告进行同屏对比；

- 21、具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号；

- ▲22、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断；

- 23、心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能；

- 24、支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒；

- 25、支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集；

- 26、诊断语言：支持中/英文切换，支持诊断结论中部分信息进行词条关联修改功能（提供心电图机该功能截图证明）；

- 27、内置可充电锂离子电池，电池容量不低于5000mAh；

- 28、支持持续工作时间≥8小时；

- 29、存储量：支持10000份心电数据存储；

- 30、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等；

- ▲31、支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。【需提供软件界面截图证明】；

- 32、阿托品试验采集及处理流程；

- 33、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能；

- 34、支持梯形图解标记心电图数据；

- 35、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能；

- ▲36、与医院现有心电电生理系统（纳龙健康科技股份有限公司）互联互通，提供院内现有心电电生理系统厂家的无缝对接证明函（接口费用含在报价内）；提供院内现有心电电生理系统厂家的无缝对接证明函；

- 配套专用推车及出诊手提箱；

- 设备使用年限≥10年；

- 设备质保年限≥2年。

- 自动洗胃机需求参数：

- 1.产品特点

- 1.1自动压力反馈控制系统。

- 1.2强力换向防堵结构。

- 1.3压力液量双安全保护。

- 1.4进出胃液量平衡控制功能。

- ▲1.5进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

- ▲1.6进出胃动态数字压力显示。

- 1.7无油膜式泵。

- 2、技术参数

- 2.1洗胃压力：47kPa-55kPa

- 2.2出胃液量：≤450ml/次

- 2.3进胃液量：≤350ml/次

- 2.4液量平衡：≤250ml/次

- 2.5噪声：≤65dB(A)

- 2.6输入功率：≤80VA

- 2.7电源：AC220V；50Hz

- 2.9设备使用年限≥5年