附件1：

一、注射泵需求参数

- 显示屏≥3.0 英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

- 适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器；

- 速度范围：0.10～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h；

- 快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h；

- ▲注射精度≤±1.8%；

- ▲KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调；

- ▲≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式；

- 动态压力检测（DPS），可实时显示当前压力数值；

- 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

- ▲≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg；

- 具有排气功能，排除管路内的气泡；

- 在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液；

- 夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复；

- 药物库功能：可存储≥3000种药物；

- 日志记录：可存储至少2000条操作信息；

- 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量；

- ▲电池工作时间≥6小时；

- ▲防尘防水等级：IP44；

- 整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带；

- ▲通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。

- 可加装无线模块，实现无线联网通讯；

- 设备设计使用年限≥10年；

- 设备质保年限≥2年。

二、输液泵需求参数

1.屏幕不小于3.0英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

2.速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）；

3.快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）；

4.▲输液精度≤±5%；

5.▲KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调；

6.▲具有≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式；

7.动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值；

8.压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

9.▲≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg；

10.具有排气功能，排除管路内的气泡；

11.在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液；

12.气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小7档可调；

13.夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

14.药物库功能：可存储≥3000种药物；

15.日志记录：可存储≥2000条操作信息；

16.自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量；

17.电池工作时间≥5小时；

18.▲防尘防水等级：IP44；

19.整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带；

20.▲通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用；

21.可加装无线模块，实现无线联网通讯；

22.设备设计使用年限≥10年；

23.设备质保年限≥2年。